別記様式1

令和　　年　　月　　日

**入札参加資格確認申請書**

宮崎県衛生環境研究所長　殿

住所 〒

（ふりがな）

商号又は名称

債権者番号

（ふりがな）

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（法人にあっては、代表者の職氏名）

電話　　（　　　　　）　　　－

令和７年４月２５日付けで公告のありました「遺伝子解析装置の賃貸借及び保守」に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて提出します。

 下記の納入しようとする機器構成等は仕様書を全て満たすことを証明します。

また、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないこと及び入札公告に示した入札参加に必要な資格を有することを誓約します。

記

１　納入しようとする機器構成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機種 | 品名 | 型名 |
| 遺伝子解析装置 |  |  |

* 納入する機種に関してはカタログ等を添付し仕様書にある各スペック等の該当部分をマーキングすること。

２　要求仕様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 証明 |
| （1）機能 | 要求仕様に基づく全ての機能を有していること。 | 別紙①に回答 |
| （2）機器の設置・設定・動作確　　 認 | 要求仕様に基づく機器の設置・設定・動作確認が可能であること。 |
| （3）保守体制等 | 要求仕様に基づく保守及びユーザーサポートが可能であること。 | 別紙②に回答 |

３　賃貸方式

　　別紙③のとおり（納入する物品を第三者をして貸し付ける場合）

申請書類提出者

連絡先電話番号

電子メールアドレス

別紙①

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仕様項目 | 仕様内容 | 回答 | 備考 |
| １　寸法・重量 | ・既存の実験台（横幅150cm×奥行90cm×高さ100cm）に設置できる寸法および重量であること。 |  |  |
| ２　キャピラリアレイ | ・キャピラリアレイは8本以上とし、内壁がコーティングされていないこと。・キャピラリは取付けが容易で、絡まない一体型であること。 |  |  |
| ３　キャピラリ電気泳動部 | ・キャピラリ電気泳動部は温度コントロールができること。 |  |  |
| ４　ポリマー | ・ポリマーの充填にはガスやガラスシリンジを用いない自動充填方式であること。・複数のアプリケーション解析を同一キャピラリ、同一ポリマーで使用できること。 |  |  |
| ５　バッファー | ・使用するバッファーはあらかじめ調製がなされていること。 |  |  |
| ６　サンプル　　セットアップ | ・100件以上の多数のサンプルが扱えるプレートが装着できること。・8連チューブが使用できること。・24時間無人連続稼働運転ができること。 |  |  |
| ７　シーケンシングスペッ　　ク | ・QV20の精度で700塩基を100分以内に解析できること。 |  |  |
| 仕様項目 | 仕様内容 | 回答 | 備考 |
| ８　対応アプリケーション | ・任意のプライマーによりシークエンスが行われるDye Terminator法であること。 |  |  |
| ９　コンピューター解析部 | ・コンピューターに内臓されているハードディスク1TB、RAMは16GB以上が実装されていること。・ハードウェアのプロセッサはintel Corei7-8700、OSはWindows 10以上であること。・コンピューター上で本体のレーザー出力強度、泳動電圧、電流等がモニターできること。・データー出力がカラー印刷できること。 |  |  |
| １０　解析ソフトウェア | ・本体からコンピューターに送られた情報を十分に解析し、出力できるシステムであること。 |  |  |
| １１　ユーザーサポート | ・5年間のリース期間中、メーカーの定める点検整備（年1回）に準ずる内容の保守契約を結ぶこと。ただし、これに要する費用はリース料金に含むものとする。 |  |  |
| １２　その他(注)　別紙①の回答欄は、全ての仕様内容を満たす場合は「○」を、１点でも満たさない事項がある場合は「×」を記入し、備考欄はカタログ等の該当箇所が明確に分かるように記載すること。 | ・設置時に電源工事などを行うことなく、通常の100V電源で稼動できること。 |  |  |

別紙②

**保守体制図**

宮崎県衛生環境研究所

メンテナンス要請

メンテナンス対応

（記載内容）

機器の利用及びトラブルに関する問合せ及び保守、呼称等の対応について、メンテナンス拠点の商号又は名称、住所、電話番号、各拠点の関係性等の連絡体制を含めて記載してください。

別紙③

**遺伝子解析装置一式の賃貸方式について**

　宮崎県が行う遺伝子解析装置の賃貸借及び保守に係る入札に関し、弊社が落札した場合には、下記のとおり、　　　　　　　　　　　　　　　　をして、宮崎県に賃貸する方式を利用することをここに誓約します。

記

宮崎県に賃貸する方式について

　１　賃貸借契約の締結

　 賃貸借契約は、宮崎県と弊社と　　　　　　　　　　　　　との三者間で締結します。

　２　賃貸債務の履行

　 賃貸債務につきましては、弊社の責任において賃貸借契約に定めた条件で履行させます。

　３　賃貸料

(1) 賃貸価格

　　　　弊社が落札した賃貸料で　　　　　　　　　　　　　から賃貸します。

(2) 賃貸料（保守料を含む。）の請求

　　上記賃貸料を　　　　　　　　　　　　　から請求します。

　４ 　　　　　　　　　　　　　の債務不履行

　 　　　　　　　　　　　　　が正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、弊社が債務を履行します。

令和　　年　　月　　日

宮崎県衛生環境研究所長　殿

　　　　　　（弊　社）

　　　　　　　　住　　所　　〒

　　　　　　　（ふりがな）

　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　（ふりがな）

　　　　　　　　氏　　名 　　　　　　　　 ㊞

（法人の場合は代表者職氏名）

　　　　　　　（第三者）

　　　　　　　　住　　所　　〒

　　　　　　　（ふりがな）

　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　（ふりがな）

　　　　　　　　氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

（法人の場合は代表者職氏名）